为FPGA图像而生……

# VEP-002A

# FPGA内窥处理板使用手册

# V1.1

| 版本备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Author | Date | Description |
| V0.1 | CrazyBingo | 20250524 | Original Version of VEP-002A |
| V0.2 | CrazyBingo | 20250618 | Modify the description of 002A |
| V0.3 | CrazyBingo | 20251002 | 更新最新的实物图，以及参数描述等 |
| V1.0 | CrazyBingo | 20251223 | 更新到目前的最新状态，包括效果与支持列表 |
| V1.1 |  | 20261026 | 更新图册 |

`

目录

VEP-002A	1

FPGA内窥处理板使用手册	1

1. 公司介绍	3

2. 产品特性	4

2.1. 参数描述	4

2.2. 竞品对比	5

2.3. 延时测试	5

2.4. 功耗分析	5

3. 硬件介绍	6

3.1. VEP-002A硬件接口介绍	6

3.2. VEP-002A硬件尺寸介绍	8

4. 产品测试（HDMI）	9

5. 产品测试（USB2.0）	9

5.1. USB驱动安装	9

5.2. 上位机软件	13

- 公司介绍

深圳市奥唯思科技有限公司（SZOVS®），成立于2021年，坐落于深圳南山。公司核心团队有着数十年的FPGA图像处理开发经验，以及多媒体ASIC芯片设计积累。

公司专注于FPGA电子内窥镜系统的开发，尤其是2mm及以下内窥模组FPGA图像方案的研发，致力于为客户提供快速可量产、高性价比的FPGA内窥系统产品方案。

- 公司官网：https://www.szovs.com

- 联系方式：19926595670 ;  cb@szovs.com

针对医疗电子内窥镜，奥唯思创造性的提出了基于纯FPGA的专用内窥图像解决方案，由FPGA独立完成图像处理ISP工作，或配合ARM完成复杂的人机交互部分工作。经过了数年的产品开发迭代，奥唯思推出了几款标准化内窥解决方案，主要产品如下：

| 系列 | 功能介绍 |
| --- | --- |
| VEP-001X | - 基于FPGA+RK3588的，针对高性能、AI算力需求的的内窥图像方案板 |
| VEP-001A | - 基于FPGA+SoC的多合一、全隔离台式/便携LCD内窥图像方案板（1920*1080） |
| VEP-001B | - 基于FPGA+SoC的多合一、全隔离台式/便携LCD内窥图像方案板（1280*800） |
| VEP-001C | - VEP-001B的优化版本，更新布局与电池管理方案。 |
| VEP-002A | - 基于FPGA的多合一、USB无损 + HDMI 5000V隔离内窥方案 |
| VEP-002B | - 基于FPGA的USB无损 + HDMI 5000V隔离内窥方案（仅支持成都微光） |
| VEP-002C | - 基于FPGA的UVC+HDMI无隔离内窥方案 |
| VEP-002D | - 基于FPGA的多合一，仅支持USB无损 5000V隔离内窥方案（小） |
| VEP-003A | 基于FPGA+SoC便携5.5寸手持内窥图像方案（客制） |
| VEP-003B | 基于SoC的便携3.5寸手持内窥图像方案（低成本） |
| VEP-004A VEP-004B | 基于FPGA的UVC内窥图像方案（无隔离、工业/宠物内窥） VEP-04A1; OV0426版本，支持0.65mm OCHTA10，1mm OV6946. VEP-04A2; OAH0428版本，支持1mm OCHFA10，OCHFA20. VEP-04B1; 独家支持微光1mm MIM10C1：400*400. VEP-04B2; 独家支持微光1mm MIM10S1：720*720. |
| VEP-004C | 纯UVC内窥解码板（无隔离），支持OV9734、ES101等 VEP-04C1; 支持2mm OV9734：1280*720. VEP-04C2; 支持2mm ES101：1000*1000. VEP-04C3; 支持2mm SC1400ME：1400*1400. |

备注1：VEP = OVS Endoscope， 即奥唯思内窥。

备注2：本手册，主要介绍基于VEP-002A内窥图像主板的规格。

- 产品特性

如上图所示，为奥唯思研发的，基于FPGA的，带5000V隔离方案的，USB+HDMI内窥图像解决方案，型号：VEP-002A的主板图。

参数描述

VEP-002A在传统UVC方案的基础上，创造性的采用FPGA实现了小尺寸USB2.0 + HDMI的内窥解码方案，主要特性如下：

- 采用FPGA架构设计，高性能且低延时；

- 采用自研ISP图像处理，完全自主可控，可无限升级

- 无损USB2.0工业传输方案，YUV422格式，无压缩

- 专用USB驱动（libusbK），通信高效，可实现私有客户端

- 板载HDMI本地显示，快速预览，便携+低延时

- 板载5000V电气隔离，支持医疗安规注册

- 支持模拟标清接口电子内窥镜的输入，主要有如下：

- =

| - 厂家 | - 型号 | - 分辨率 | - 模组尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| - OmniVision | - OV6946 | - 400*400@30 | - 1mm |
|  | - OCHTA10 | - 400*400@30 | - 0.65mm |
|  | - OCHFA10 | - 700*700@30 | - 1mm |
|  | - OCHFA20 | - 720*720@30 | - 1mm |

竞品对比

市场上有很多采用UVC芯片实现的内窥解码方案，虽然尺寸可以做到很小，价格也可以相对做的较低，但却有很多难以解决的问题。

奥唯思的VEP-002A设计初衷，就是为了解决传统UVC内窥解码方案的不足，并且最大程度的发挥FPGA的价值与优势，因此相对于竞品，我们解决了如下问题：

- 解决了现有USB UVC方案延时大、质量差，帧率低等问题

- 解决了现有USB UVC方案无法做5000V电气隔离的问题

- 解决了现有USB UVC方案无法扩展HDMI显示的问题

- 解决了客户对上位机软件二次开发的高品质图像需求

如果您过去被UVC方案的内窥方案困扰，那VEP-002A是您最好的选择。

延时测试

TBD

功耗分析

冷机功耗：

- OV6946 + 全功能场景：	2.1W

- OCHFA20 + 全功能场景：	2.2W

- 硬件介绍

VEP-002A硬件接口介绍

- 供电：12V/1A，DC-005供电

- J2接口（2.54mm 6P）：OV6946通用6P输入，默认贴

- J10接口（1.25mm 10P立贴）：雷莫头转端子线输入，默认不贴

- 注意：

- 样品只提供同时支持OV6946/TA10，或FA10/FA20的版本，批量客户可根据情况提供以上模组全兼容方案（事实上6946（50Ω阻抗）要和FA20（75Ω阻抗）兼容，也是不合理的）。

- LED供电：0-25mA

- 电气隔离：5000VRMS等级，支持医疗安规注册

- 用户按键：4个

- 白平衡       冻结       亮度+       亮度-

- USB2.0接口

  - USB2.0工业相机方案（Cypress CY68013）

  - USB专用驱动方案（libusbK）

  - 高质量、无损（未压缩YUV422）、低延时

  - 提供SDK，与Windows Demo

- HDMI 接口

  - 板载显示接口，HDMI 1.4标准

  - 1280*720分辨率

  - 图像显示：400*400、600*600、720*720，通过K2+K1组合按键切换

VEP-002A硬件尺寸介绍

- 尺寸：		100 * 61.8mm

- 定位孔：	M3铜柱（浮地），圆心离边缘3mm

- PCB厚度：1.6mm

- 产品厚度：≈16mm（2+1.6+12.5mm）

- 产品测试（HDMI）

如上图所示，为VEP-002A采集OCHFA10内窥模组的环境安装图。

OV6946也是如此，用户只需要插入模组，接入电源，HDMI就可以出图。

- 产品测试（USB2.0）

USB驱动安装

如果你需要从USB获取图像，则首先需要安装Windows libusb驱动，如下：

- 打开USB资料开发包里的VU2-Camera_driver，如下

- 双击安装IntallDriver.exe

- 安装成功后，插入USB，打开设备管理器，找到USB_ENDO_DEV_KIT

- 右键单机→属性，选择“更新驱动程序”，如下：

- 选择“选择的电脑以查找驱动程序（R）”，如下：

- 选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”，并单机“下一步”

- 找到“libusbK Usb Devices”，如下：

- 找到“VU2-Camera”，选中并且点击下一步，如下：

- 重新回到设备管理器，可见libusbK Usb Devices设备，如下所示，表示专用USB驱动已经安装成功

上位机软件

安装好驱动后，连接好主板电源、内窥模组、USB2.0线，打开软件，就可以通过软件实时采集到图像，如下所示：