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  为FPGA图像而生……  
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1. 公司介绍
深圳市奥唯思科技有限公司（SZOVS®），成立于2021年，坐落于深圳南山。公司核心团队有着数十年的FPGA图像处理开发经验，以及多媒体ASIC芯片设计积累。
公司专注于FPGA电子内窥镜系统的开发，尤其是2mm及以下内窥模组FPGA图像方案的研发，致力于为客户提供快速可量产、高性价比的FPGA内窥系统产品方案。
[image: ]
· 公司官网：https://www.szovs.com
· 联系方式：19926595670 ;  cb@szovs.com
针对医疗电子内窥镜，奥唯思创造性的提出了基于纯FPGA的专用内窥图像解决方案，由FPGA独立完成图像处理ISP工作，或配合ARM完成复杂的人机交互部分工作。经过了数年的产品开发迭代，奥唯思推出了几款标准化内窥解决方案，主要产品如下：
[bookmark: _GoBack][image: C:/Users/User/Desktop/ScreenShot_2026-10-26_150225_148.pngScreenShot_2026-10-26_150225_148]
	系列
	功能介绍

	VEP-001X
	基于FPGA+RK3588的，针对高性能、AI算力需求的的内窥图像方案板

	VEP-001A
	基于FPGA+SoC的多合一、全隔离台式/便携LCD内窥图像方案板（1920*1080）

	VEP-001B
	基于FPGA+SoC的多合一、全隔离台式/便携LCD内窥图像方案板（1280*800）

	VEP-001C
	VEP-001B的优化版本，更新布局与电池管理方案。

	

	VEP-002A
	基于FPGA的多合一、USB无损 + HDMI 5000V隔离内窥方案

	VEP-002B
	基于FPGA的USB无损 + HDMI 5000V隔离内窥方案（仅支持成都微光）

	VEP-002C
	基于FPGA的UVC+HDMI无隔离内窥方案

	VEP-002D
	基于FPGA的多合一，仅支持USB无损 5000V隔离内窥方案（小）

	

	VEP-003A
	基于FPGA+SoC便携5.5寸手持内窥图像方案（客制）

	VEP-003B
	基于SoC的便携3.5寸手持内窥图像方案（低成本）

	

	VEP-004A
VEP-004B
	基于FPGA的UVC内窥图像方案（无隔离、工业/宠物内窥）
	VEP-04A1
	OV0426版本，支持0.65mm OCHTA10，1mm OV6946

	VEP-04A2
	OAH0428版本，支持1mm OCHFA10，OCHFA20

	VEP-04B1
	独家支持微光1mm MIM10C1：400*400

	VEP-04B2
	独家支持微光1mm MIM10S1：720*720


· 

	VEP-004C
	纯UVC内窥解码板（无隔离），支持OV9734、ES101等
	VEP-04C1
	支持2mm OV9734：1280*720

	VEP-04C2
	支持2mm ES101：1000*1000

	VEP-04C3
	支持2mm SC1400ME：1400*1400






备注1：VEP = OVS Endoscope， 即奥唯思内窥。
备注2：本手册，主要介绍基于VEP-002A内窥图像主板的规格。
2. 概述
深圳市奥唯思科技有限公司成立于2021年，公司位于深圳南山西丽，凭着十几年来的FPGA开发，以及ISP图像处理经验，专注于 FPGA 图像处理平台，以及基于 FPGA 的医疗内窥镜成像系统开发，致力于为客户提供可快速量产、高性价比且不可替代的 FPGA 解决方案。
· 公司官网：https://www.szovs.com
· 联系方式：cb@szovs.com
· 采购方式：N/A

针对医疗电子内窥镜，奥唯思创造性的提出了基于FPGA，或者FPGA+ARM的异构内窥镜解决方案，由FPGA完成图像处理ISP工作，再由ARM完成人机交互部分工作。经过了数年的产品开发迭代，奥唯思推出了几款标准化内窥解决方案，主要有如下几个系列：
VEP-001系列：基于FPGA+ARM的12.1寸便携式内窥主机方案
1） VEP-002系列：基于FPGA的卡式内窥解码方案
2） VEP-003系列：基于ARM的便携式小尺寸手持内窥方案
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备注：本手册，主要介绍VEP-002A型产品。
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如上图所示，为VEP-002A采集OCHFA0内窥模组的环境安装图。
[image: D:/素材/产品图/【1】OVS-FPGA内窥产品/VEP-002A/VEP-002A_1.3/VEP-002A 拷贝.pngVEP-002A 拷贝]
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如上图所示，为奥唯思研发的，基于FPGA的，带5000V隔离方案的，USB+HDMI内窥图像解决方案，型号：VEP-002A的主板图。
参数特性描述
VEP-002A在传统UVC方案的基础上，创造性的采用FPGA实现了小尺寸USB2.0 + HDMI的内窥解码方案，主要特性如下：
· 采用FPGA架构设计，高性能且低延时；	Comment by CrazyBingo: 需要低延时的采集图片
· 支持OV的OV6946、OCHTA10、OCHFA10、OCHFA20模组接入
· 采用自研ISP图像处理，完全自主可控，可无限升级
· 无损USB2.0工业传输方案，YUV422格式，无压缩
· 专用USB驱动（libusbK），通信高效，可实现私有客户端
· 板载HDMI本地显示，快速预览，便携+低延时
· 板载5000V电气隔离，支持医疗安规注册
· 支持模拟标清接口电子内窥镜的输入，主要有如下：
=

	厂家
	型号
	分辨率
	模组尺寸

	OmniVision
	OV6946
	400*400@30
	1mm

	
	OCHTA10
	400*400@30
	0.65mm

	
	OCHFA10
	700*700@30
	1mm

	
	OCHFA20
	720*720@30
	1mm



[bookmark: _Toc21628][bookmark: _Toc10261][bookmark: _Toc15191][bookmark: _Toc30482][bookmark: _Toc15102][bookmark: _Toc5822][bookmark: _Toc6247][bookmark: _Toc8775]竞品对比
市场上有很多采用UVC芯片实现的内窥解码方案，虽然尺寸可以做到很小，价格也可以相对做的较低，但却有很多难以解决的问题。
  奥唯思的VEP-002A设计初衷，就是为了解决传统UVC内窥解码方案的不足，并且最大程度的发挥FPGA的价值与优势，因此相对于竞品，我们解决了如下问题：
· 解决了现有USB UVC方案延时大、质量差，帧率低等问题
· 解决了现有USB UVC方案无法做5000V电气隔离的问题
· 解决了现有USB UVC方案无法扩展HDMI显示的问题
· 解决了客户对上位机软件二次开发的高品质图像需求
如果您过去被UVC方案的内窥方案困扰，那VEP-002A是您最好的选择。

[bookmark: _Toc994][bookmark: _Toc1361][bookmark: _Toc19151][bookmark: _Toc28476][bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc24576][bookmark: _Toc26743][bookmark: _Toc11406]延时测试
TBD
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冷机功耗：
· OV6946 + 全功能场景：	2.1W
· OCHFA20 + 全功能场景：	2.2W
· MIM10C1 + 全功能场景：	2.0W
· 


4. [bookmark: _Toc2068][bookmark: _Toc18894][bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc7295][bookmark: _Toc26379][bookmark: _Toc18161][bookmark: _Toc11096]硬件介绍
[bookmark: _Toc29448][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc15008][bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc24829][bookmark: _Toc8012][bookmark: _Toc12599][bookmark: _Toc19842]VEP-002A硬件接口介绍
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· 供电：12V/1A，DC-005供电
· J2接口（2.54mm 6P）：OV6946通用6P输入，默认贴
[image: ][image: C:/Users/User/Desktop/ScreenShot_2026-10-26_150440_964.pngScreenShot_2026-10-26_150440_964]
· J10接口（1.25mm 10P立贴）：雷莫头转端子线输入，默认不贴
[image: ]
· Sensor支持列表：
	厂家
	型号
	分辨率
	模组尺寸

	OmniVision
	OV6946
	400*400@30
	1mm

	
	OCHTA10
	400*400@30
	0.65mm

	
	OCHFA10
	700*700@30
	1mm

	
	OCHFA20
	720*720@30
	1mm

	Image Design
成都微光
	MIM10C1
	400*400@30
	1mm


注意：
样品只提供同时支持OV6946/TA10，或FA10/FA20的版本，批量客户可根据情况提供以上模组全兼容方案（事实上6946（50Ω阻抗）要和FA20（75Ω阻抗）兼容，也是不合理的）。
· LED供电：0-25mA
· 电气隔离：5000VRMS等级，支持医疗安规注册
· 用户按键：≤4个

[image: ]
白平衡       冻结       亮度+       亮度-

· USB2.0接口
· USB2.0工业相机方案接口（Cypress CY68013USB PHY实现）
· USB专用驱动方案（libusbK）
· 高质量、无损（未压缩YUV422）、低延时
· 提供SDK，与Windows Demo
· HDMI 接口
· 板载显示接口，HDMI 1.4标准
· 1280*720800分辨率
· 图像显示：400*400、600*600、720*720，通过K2+K1组合按键切换
[bookmark: _Toc9676][bookmark: _Toc30267][bookmark: _Toc1516][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc19950][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc15889][bookmark: _Toc1119]VEP-002A硬件尺寸介绍
[image: ]
[image: ][image: ]
· 尺寸：		100 * 61.8mm
· 定位孔：	M3铜柱（浮地），圆心离边缘3mm
· PCB厚度：1.6mm
· 产品厚度：≈16mm（2+1.6+12.5mm）
5. 产品测试（HDMI）
[image: C:/Users/User/Desktop/图片1 拷贝.png图片1 拷贝]
如上图所示，为VEP-002A采集OCHFA10内窥模组的环境安装图。
OV6946也是如此，用户只需要插入模组，接入电源，HDMI就可以出图。
6. 产品测试（USB2.0）软件介绍
[bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc399][bookmark: _Toc7149][bookmark: _Toc11233][bookmark: _Toc4408][bookmark: _Toc8127][bookmark: _Toc18531][bookmark: _Toc11537]USB驱动安装
如果你需要从USB获取图像，则首先需要安装Windows libusb驱动，如下：
1) 打开USB资料开发包里的VU2-Camera_driver，如下
[image: ]
2) 双击安装IntallDriver.exe
3) 安装成功后，插入USB，打开设备管理器，找到USB_ENDO_DEV_KIT
[image: ]
4) 右键单机→属性，选择“更新驱动程序”，如下：
[image: ]
5) 选择“选择的电脑以查找驱动程序（R）”，如下：
[image: ]
6) 选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”，并单机“下一步”
[image: ]
7) 找到“libusbK Usb Devices”，如下：
[image: ]
8) 找到“VU2-Camera”，选中并且点击下一步，如下：
[image: ]
9) 重新回到设备管理器，可见libusbK Usb Devices设备，如下所示，表示专用USB驱动已经安装成功
[image: ][image: ]
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安装好驱动后，连接好主板电源、内窥模组、USB2.0线，打开软件，就可以通过软件实时采集到图像，如下所示：
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